通信协议格式：9600波特率，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验，无硬件数据流控制。

采用固定帧长（9个字节），模块上电后处于接收状态，当接收到主机指令后，会返回应答帧：

主机发送（发送帧）：

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 帧头 | 功能码 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 校验和 |
| 0xAA | 0xBB | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

模块回复（应答帧）：

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 帧头 | 功能码 | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 校验和 |
| 0xAA | 0xBB | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |

其中：

- 0xAA  0xBB是固定帧头

- 校验和：补码校验，即：

Byte 8 = 按位取反(Byte0+Byte1+Byte2+Byte3+Byte4+Byte5+Byte6+Byte7) + 1

- 功能码见下表一：

表一

| 码值 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 读取模块状态 | 应答帧的参数1指示当前模块状态： 0x01：就绪状态（上电默认，检测到吹气后，模块自动进入0x02） 0x02：正在吹气状态（连续吹气时间达标后，模块自动进入0x03） 0x03：正在计算状态（计算完成后，模块自动进入0x04） 0x04：显示测试结果状态 0x05：故障状态（吹气中断等异常状态） 应答帧的参数2为压力信号AD值低字节； 应答帧的参数3为压力信号AD值高字节； 应答帧的参数4为酒精信号AD值低字节； 应答帧的参数5为酒精信号AD值高字节； |
| 0x02 | 使模块就绪 | 当模块处于上面0x04或0x05状态时，发送该命令，使模块进入0x01的就绪状态。 |
| 0x03 | 读取测试结果 | 当模块处于上面0x04状态时，发送该命令，应答帧的参数1为测试结果数据。 若是标定，应答帧的参数1为0x01表示标定成功。 应答帧的参数2为标定酒精信号AD值低字节； 应答帧的参数3为标定酒精信号AD值高字节； 应答帧的参数4为酒精积分信号AD值低字节； 应答帧的参数5为酒精积分信号AD值高字节； |
| 0x04 | 写入用户数据 | 发送帧的参数1表示要写入的地址（0x0A~ 0x13，其他地址禁止写入，否则会改变模块本身的参数） 发送帧的参数2：写入数据的低字节 发送帧的参数3：写入数据的高字节 应答帧的参数1返回0x01，表示写入成功 参数列表见表二 |
| 0x05 | 读取用户数据 | 发送帧的参数1表示要读取的地址 应答帧的参数1：读出数据的地址 应答帧的参数2：读出数据的低字节 应答帧的参数3：读出数据的高字节 参数列表见表二 |
| 0x06 | 进入标定模式 | 发送该命令，模块进入内部标定状态，标定完成后，需重新上电，回到正常测试状态。 |

表二：参数列表

| 地址 | 名称 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 程序版本号 | 100 |  |
| 0x01 | 标定最大AD值 | 0 |  |
| 0x02 | 标定积分数据 | 0 | 低16位 |
| 0x03 | 标定积分数据 | 0 | 高16位 |
| 0x04 | 吹气门限 | 100 |  |
| 0x05 | 吹气时间 | 3 | 秒 |
| 0x06 |  |  |  |
| 0x07 |  |  |  |
| 0x08 |  |  |  |
| 0x09 |  |  |  |
| 0x0A | 用户自定义数据区域 |  |  |
| 0x0B |  |  |  |
| 0x0C |  |  |  |
| 0x0D |  |  |  |
| 0x0E |  |  |  |
| 0x0F |  |  |  |
| 0x10 |  |  |  |
| 0x11 |  |  |  |
| 0x12 |  |  |  |
| 0x13 |  |  |  |