酒精模块标定步骤

| 0.5bac酒精溶液配置表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纯水 | 无水乙醇 | 酒精溶液 |
| 500ml | 0.4ml | 0.5bac |

| 酒精模块命令说明 |  |
| --- | --- |
| AA BB 01 00 00 00 00 00 9A | 读取模块状态 |
| AA BB 02 00 00 00 00 00 99 | 使模块就绪 |
| AA BB 03 00 00 00 00 00 98 | 读取测试结果 |
| AA BB 06 00 01 00 00 00 94 | 开始被动测试 |
| AA BB 06 01 00 00 00 00 94 | 标定零点 |
| AA BB 06 02 01 00 00 00 92 | 标定span点 |

- 配置0.5bac酒精溶液
1.使用量杯测量500ml纯水，倒入加热杯中并开启加热；
2.温度上升到37℃左右时，取0.4ml无水乙醇，注入加热杯中即可使用；
注：量杯测量纯水和抽取无水乙醇不能存在较大误差，要按照配置表抽取；每次配置的酒精溶液最长有效存放时间为一小时，最长使用时间为八分钟（按照每次使用时间五秒钟计算）；

- 标定零点
1.发送“AA BB 06 01 00 00 00 00 94”标定零点命令给酒精模块进入标定零点模式；
2.在没有喝酒的情况下对酒精模块进行吹气（模拟正常使用状态），吹气至酒精模块气泵工作，等待酒精模块计算结果；
3.发送“AA BB 03 00 00 00 00 00 98”读取测试结果命令，酒精模块返回“AA BB 03 01~~~”即为标定零点成功，返回标定成功的命令只会出现一次，再次读取返回字节为测试结果；

- 标定SPAN点
1.打开配置酒精设备的抽气按钮，把出气管口放置在酒精模块的采气管中，等待三秒钟；
2.发送“AA BB 06 02 01 00 00 00 92”标定span点命令（发送标定span点命令后模块气泵会自动工作采集气体），等待酒精模块计算结果；
3.发送“AA BB 03 00 00 00 00 00 98”读取测试结果命令，酒精模块返回“AA BB 03 01~~~”即为标定span点成功，返回标定成功的命令只会出现一次，再次读取返回字节为测试结果；
注：标定过程中酒精模块不可连续进行抽气标定，如果标定失败，将标定失败的酒精模块取下，等待五分钟后再进行span点标定；标定成功后，把所有标定好的酒精模块放置在一个区域，所有酒精模块标定完成再进行测试；

- 测试
1.打开配置酒精设备的抽气按钮，把出气管口放置在酒精模块的采气管中，等待三秒钟；
2.发送“AA BB 06 00 01 00 00 00 94”被动测试命令，酒精模块会自动采集气体测试，等待酒精模块计算结果；
3.发送“AA BB 03 00 00 00 00 00 98”读取测试结果命令，酒精模块返回即测试结果；