- 主要通讯协议及说明：

- 基本协议：

- Uart设置：

| 波特率 | 9600 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 停止位 | 1位 |
| 奇偶校验位 | 无 |

- 功能指令：

| 协议命令接口列表及含义 |  |
| --- | --- |
| 0x78 | 切换主被动上传模式 |
| 0x86 | 读取气体浓度值 |
| 0x87 | 校准零点(ZERO) |
| 0x88 | 校准跨度点(SPAN) |
| 0x89 |  |
| 0x20 | 设置参数 |

| 0x78-切换主被动上传模式（通讯模式：0x03-主动上传；0x04-问询模式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | 通讯模式 | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x78 | 0x0x | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x79 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 标志 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x78 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |

| 0x86-读取气体浓度值-主动上传（间隔1秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上传命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 浓度高位 | 浓度低位 | 气体ID | - | 原始信号AD值 |  | 校验值 |
| 0xFF | 0x86 | HIGH | LOW | - | 0x00 | 高位 | 低位 | 校验和 |

| 0x86-读取气体浓度值-问答式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x86 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x79 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 浓度高位 | 浓度低位 | 气体ID | - | 原始信号AD值 |  | 校验值 |
| 0xFF | 0x86 | HIGH | LOW | - | 0x00 | 高位 | 低位 | 校验和 |

| 0x87-零点校准命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x87 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | - | 状态 |  | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x87 | 0x00 | 0x01/0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 注：返回值中Byte3为状态，0x01表示校准成功，0x00表示校准失败 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0x88-校准SPAN点命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | SPAN高8位 | SPAN低8位 | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x88 | 0x00 | HIGH | LOW | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | - | 状态 | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x88 | 0x00 | 0x01/0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 例：若SPAN值为2000ppm，那么HIGH = 2000 / 256；LOW = 2000 % 256 注：返回值中Byte3为状态，0x01表示校准成功，0x00表示校准失败。 校准SPAN值前请先校准零点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0x89-读取标定点AD值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x89 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 零点AD值 | 零点AD值 | SPAN AD值 | SPAN AD值 | SPAN高位 | SPAN低位 | 校验值 |
| 0xFF | 0x89 | HIGH BYTE | LOW BYTE | HIGH BYTE | LOW BYTE | HIGH BYTE | LOW BYTE | 校验和 |

| 0x20-设置参数（内部使用，不能给客户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | 气体ID | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 状态 | 气体ID | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 校验值 |
| 0xFF | 0x20 | 0x00/0x01 | - | - | - | - | - | 校验和 |
| 注：返回值中Byte2为状态，0x01表示成功，0x00表示失败。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0x70-读取参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x70 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 程序版本 | 气体ID | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 校验值 |
| 0xFF | 0x70 | - | - | - | - | - | - | 校验和 |

校验和

为了增强传感器通讯的可靠性，通讯协议中增加校验和设置。如果校验和不通过，则无法通讯。具体校验和计算方法如下：

校验和 =  (取反(Byte1+Byte2+Byte3+Byte4+Byte5+Byte6+Byte7))+1。

| 例： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x86 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 计算如下： - 从Byte1加至Byte7: 0x01 + 0x86 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 = 0x87 - 取反：0xFF - 0x87 = 0x78 - 取反后加1：0x78 + 0x01 = 0x79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

C语言校验和计算例程：

C语言计算校验和例程

char getCheckSum(char *packet) { char i, checksum; for( i = 1; i < 8; i++) { checksum += packet[i]; } checksum = 0xff – checksum; checksum += 1; return checksum; }

上位机串口通讯需求：波特率 19200，数据位8，停止位1；工装地址0-255，地址0进行广播

读命令

MIX2801协议：0x86-读取气体浓度值-问答式，0x89-读取标定点AD值

上位机编写：

//上位机先发送数据：

步骤1：主机发：00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C （固定格式直接发送）

步骤2：主机发：00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 （固定格式直接发送）

步骤3：

步骤3-1：	主机发：26 03 00 00 00 4B 03 2A

从机回：

26 03 96

58 4D 7D 00 0B C0 05 E2 01 F9 05 F3 01 F6 00 34 00 00 00 00

5F 9E 7D 00 0C AB 07 7D 02 98 06 76 02 46 00 4B 00 00 00 00

67 E7 7D 00 0C 37 06 72 02 48 05 6C 02 1E 00 3C 00 00 00 00

59 C6 7D 00 09 F3 05 B7 02 94 04 0B 02 44 00 31 00 00 00 00

5B 47 7D 00 0B 49 05 28 02 A3 05 54 02 4B 00 2A 00 00 00 00

5B A3 7D 00 09 E1 07 C2 02 46 03 DD 02 1D 00 4F 00 00 00 00

5F B4 7D 00 0A BE 06 C2 02 95 04 7B 02 44 00 40 00 00 00 00

5D E8 7D 00 08 0E 00 00 02 26 					4A 9B

步骤3-2：主机发：26 03 00 4B 00 4B 73 3C 		//主机再问从4B开始的4B个寄存器数据

从机回：

26 03 96 					  01 F6 02 0D 00 23 00 00 00 00

5D A1 7D 00 0B B2 06 23 02 92 05 98 02 43 00 37 00 00 00 00

58 97 7D 00 0C DE 04 B8 02 99 07 05 02 46 00 24 00 00 00 00

A9 4D 7D 00 04 16 09 22 86 6F 04 09 01 90 00 5A 00 00 00 00

63 6C 7D 00 0C 49 06 62 02 DA 05 CA 02 67 00 3B 00 00 00 00

59 1F 7D 00 0C BD 06 10 02 5F 06 EB 02 29 00 36 00 00 00 00

5C 0B 7D 00 0A B1 05 8D 02 8E 04 B1 02 41 00 2F 00 00 00 00

61 02 7D 00 0B EA 07 30 02 76 05 85 02 35 00 46 00 00 00 00

33 AF

地址码：例0x26	地址38

功能码：  0x03	读取寄存器数据指令

寄存器数据数量：0x96		寄存器数据长度150个字节

每行20个字节，根据2801模组相关数据，按照8位/16位组合显示

一共15行，代表15个传感器

目前采集卡使用的modbus每一帧数据最多只能发出155个字节 包含75个寄存器的数据,因此主机先问从0开始的4B个寄存器数据。

步骤1只需要发送一次，步骤3采样速度可以设定，最快速度建议1s发送一次，但上位机需要设定工装地址，当接收完所有从机（设定的工装地址）数据后再进行下一个步骤3的询问。

写命令

0x87-零点校准命令

举例：零点值1000

步骤1：发送←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C 	（固定格式直接发送）

步骤2：发送←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 87 00 03 00 E8 00 00 00 00 44 89

//************************************************************************************

地址 				00		//00代表广播命令，所有地址都执行

功能码 				10		//

寄存器地址开始高低位 	00	00

寄存器长度高低位		00	05		//寄存器长度

数据长度				0A		//数据长度为10个字节

数据1				00	87		//工作模式	87

数据2				00	03		//零点值高位	32位

数据3				00	E8		//零点值低位	16位 	00 03  E8	数值1000

数据4				00	00		//默认写00

数据5				00	00		//默认写00

CRC校验				44  89

//************************************************************************************

步骤3：发送←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 （固定格式直接发送）

数据2 、数据3 是零点值，由人工在上位机输入，将步骤2数据打包完成，通过串口发送，将步骤1、2、3数据依次发送给工装从机，串口每发送一次，下位机将进行一次标定操作

0x88-校准SPAN点命令

举例：SPAN  401

步骤1：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9C 	（固定格式直接发送）

步骤2：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 88 00 01 00 91 00 00 00 00 BB 73

//************************************************************************************

校准传感器SPAN点解析

地址 						00		//00代表广播命令，所有地址都执行

功能码 						10		//

寄存器地址开始高低位 	00	00

寄存器长度高低位		00	05		//

数据长度					0A

数据1					00	88		//工作模式	88

数据2					00	01		//高位		32位

数据3					00	91		//低位		16位	共同组成标定值 00 01  91	401

数据4					00	00		//默认00

数据5					00	00		//默认00

CRC校验					BB  73

步骤3：←◆00 10 00 00 00 05 0A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 5D F8 	（固定格式直接发送）

数据2、数据3 是零点值，由人工在上位机输入，将步骤2数据打包完成，通过串口发送，将步骤1、2、3数次发送给工装从机，串口每发送一次，下位机将进行一次标定操作