家报工装配置协议

| 版本 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021.05.31 | V1.0 |
| 1.1 | 2021.07.24 | V1.1 修改原AG指令为AD |
| 1.2 | 2021.08.17 | V1.2补充0x89指令 |

第 1 章 家报工装配置协议

  - 传输响应

家报作为从机，电脑端作为主机，主机发送指令，从机收到指令校验正确后，回复响应。

  - 差错控制

字节校验为偶校验，帧校验为纵向信息校验和，家报从机无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错，都放弃该信息帧，不予响应。

  - 通信速率

通信速率为4800bps。

  - 数据记录部分数据帧定义

数据记录部分的格式定义见GB15322.2-2019附录A

1.5   设置时间及寿命起始数据帧定义

设置时间数据帧的格式见表1。

表1 配置时间数据帧格式

| 名称 | 代码 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | ABH | 1 |
| 数据 | DATA | 6 |
| 校验码 | CS | 1 |
| 结束符 | 55H | 1 |

举例：

AB  20  20  06  09  10  05  23  55

AB：起始符

20：年高位

20：年低位

06：6月

09：9日

10：10点

05：05分

23：校验和（从AA加到05，不考虑溢出）

55：帧结束符

该示例配置的时间为：2020年6月9日，10点05分

设置寿命起始数据帧的格式见表2。

表2 配置寿命起始数据帧格式

| 名称 | 代码 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | ACH | 1 |
| 数据 | DATA | 6 |
| 校验码 | CS | 1 |
| 结束符 | 55H | 1 |

举例：

AC  20  20  06  02  17  52  5D  55

AC：起始符

20：年高位

20：年低位

06：6月

02：9日

17：10点

52：05分

5D：校验和（从AA加到52，不考虑溢出）

55：帧结束符

该示例配置的时间为：2020年6月2日，17点52分

  - 标定及读取当前浓度、AD指令

表3 读取浓度指令

| 0x86-读取气体浓度值-问答式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x86 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x79 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | 浓度高位 | 浓度低位 | 气体ID | - | 原始信号AD值 |  | 校验值 |
| 0xFF | 0x86 | HIGH | LOW | - | 0x00 | 高位 | 低位 | 校验和 |

表4 零点校准命令

| 0x87-零点校准命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x87 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | - | 状态 |  | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x87 | 0x00 | 0x01/0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 注：返回值中Byte3为状态，0x01表示校准成功，0x00表示校准失败 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 浓度点校准命令

| 0x88-校准SPAN点命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - | SPAN高8位 | SPAN低8位 | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x88 | 0x00 | HIGH | LOW | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | - | 状态 | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x88 | 0x00 | 0x01/0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 0x89-读取零点AD、标定点AD、标定点浓度点命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发送命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 预留 | 命令 | - |  |  | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x01 | 0x89 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 校验和 |
| 返回值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| 起始字节 | 命令 | - |  | - | - | - | - | 校验值 |
| 0xFF | 0x89 | 零点AD高位 | 零点AD低位 | 标定点AD高位 | 标定点AD低位 | 标定浓度点高位 | 标定浓度点低位 | 校验和 |

  - 设置产品编号数据帧定义

表5 设置编号数据帧格式

| 名称 | 代码 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | ADH | 1 |
| 命令 | 00 | 1 |
| 数据 | DATA | 6 |
| 校验码 | CS | 1 |
| 结束符 | 55H | 1 |

产品编号是产品的唯一身份标识，用6个字节表示，格式见表2。

表6  产品编号字节格式

| 1字节 | 2字节 | 3字节 | 4字节 | 5字节 | 6字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年低位 | 月 | 日 | 批号 | 序号 | 序号 |

示例。

产品编号：20210522000001。

21:    15H

05:    05H

22:    16H

00:    00H

00:    00H

01:    01H

回复：家报从机收到设置编号数据帧，校验正确，则回复原下发内容，校验错误，不回复。

  - 读取产品编号数据帧定义

表7 读取产品编号数据帧格式

| 名称 | 代码 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | ADH | 1 |
| 命令 | 01 | 1 |
| 校验码 | CS | 1 |
| 结束符 | 55H | 1 |

表8 产品编号回复数据帧格式

| 名称 | 代码 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | ADH | 1 |
| 命令 | 01 | 1 |
| 数据 | DATA | 6 |
| 校验码 | CS | 1 |
| 结束符 | 55H | 1 |

说明：回复数据为6个字节的编号信息，定义和写编号时定义相同。